## Slide 2
Bölümün Adı : Perfüzyon
Dersi Kodu ve Adı : PER247 Sterilizasyon ve Cerrahi Asepsi
Dersin Haftası : 8
Dersin Günü ve Saati : Pazartesi 15.00
Ders Kredi/AKTS Bilgileri : 3/6
Sınav Şekli/ Not Dağılımı : Test
Dersin Öğr. Elemanı : Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Baba
E-posta ve Telefon : sbaba@gelisim.edu.tr
Öğr. Elemanı Odası : B Blok 015
Danışmanlık Bilgileri : Pazartesi 14.00-15.00
GBS Linki : https://gbs.gelisim.edu.tr/ders-detay-17-322-11089-1
ALMS Linki : https://lms.gelisim.edu.tr/almsp/u/Home/Index
AVESİS Linki : https://avesis.gelisim.edu.tr/sbaba

## Slide 3
Sterilizasyon hakkında genel bilgi
Asepsi-antisepsi
Sterilizasyon ünitesinin özellikleri
Dezenfeksiyon
Sterilizatörler
Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri
Sterilizasyonda güvenlik testleri
Setlerin kodlanması ve dokümantasyonu
Cerrahi malzemenin hazırlanması ve sterilizasyonu
Plastik malzemenin sterilizasyonu
Steril malzemenin depolanması ve korunması
Genel Tekrar
Genel Tekrar
14 HAFTALIK DERS KONULARI

## Slide 4
Malzeme yıkama ve hazırlama ünitelerini tanır.
HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

## Slide 5
ÖNCEKİ DERS HAKKINDA
Sterilizasyon yöntemleri
Sterilizatörler

## Slide 6
15.00-15.50/ 1. DERS
16.00-16.50/ 2. DERS
17.00-17.45/ 3. DERS
GÜNLÜK AKIŞ

## Slide 7
Validasyon
Sterilizasyonun rutin izlenmesi
STERİLİZASYONDA GÜVENLİK TESTLERİ

## Slide 8
Validasyon, belirli bir hizmet veya ürün kalitesini sağlayan çalışmaların belirli şartlarda tutarlılıkla yerine getirildiğini kanıtlayan, belgeleyen çalışmaların bütünüdür.
Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemleri kapsar.
Ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve yeniden işleme için temel proseslerin ve makinelerin sistematik olarak gözden geçirilmesi, önerilen yöntemler kullanıldığında tekrarlanabilir sonuçlar alınacağından ve istenen kalitenin sağlanacağından emin olunması için yapılan işlemlerdir.
VALİDASYON

## Slide 9
Valide edilmiş yöntemle çalışıldığında, yapılan işlemin kesin, doğru, özgün, tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğu garanti edilmiş olur.
Sterilizasyon süreci sonunda ulaşılması istenen hedef **“Sterilite Güvence Düzeyi (Sterility Assurance Level – SAL)”**dir.
Yani steril edilen malzeme üzerinde canlı mikroorganizma kalma olasılığının 10⁻⁶’dan daha az olması istenir.
VALİDASYON

## Slide 10
Hedefin gerçekleşebilmesi için şu basamakların kontrol altında tutulması zorunludur:
● Malzemedeki mikrobiyolojik yük,
● Yıkama ve dezenfeksiyon süreci,
● Malzemenin hazırlandığı, paketlendiği çevre,
● Kullanılan ekipman ve yöntem,
● Personel ve hijyen,
● Paketleme materyali ve yöntemi ,
● Steril depolama.
VALİDASYON

## Slide 11
TS EN ISO 14937 “Sağlık Hizmeti Ürünlerinin Sterilizasyonu sterilize edici ajanın genel karakterizasyonu ve sterilizasyon işleminin geliştirilmesi, validasyonu (geçerliliğinin kanıtlanması, onaylanması) ve rutin kontrolü” standardının yürürlüğe girmesiyle kurulum değerlendirilmesi, işletim değerlendirilmesi ve performans değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
TS EN ISO 13485’e göre ise validasyon MSÜ de kalite sisteminin en önemli parçasıdır.
VALİDASYON

## Slide 12
Sterilizasyonun validasyonu sterilizasyonun yöntemi ne olursa olsun bütün yöntemler için uygulanmalıdır.
Validasyon kesinlikle üretici firmanın fabrikada yapabileceği testler değildir.
Fabrikada yapılan testler “tip testleri”dir. Validasyon için cihazın MSÜ ye kurulmuş olması ve testlerin ünitedeki standart uygulama prosedürlerine göre yapılması zorunludur.
Bu testler kalibrasyon ve validasyon konusunda eğitim almış yetkili kişiler tarafından kalibre edilmiş cihazlar kullanılarak yapılabilir.
MSÜ yöneticisi validasyon sürecini takip etmelidir.
VALİDASYON

## Slide 13
Validasyonun temel bileşenleri şunlardır:
● Kalite yönetim sistemi,
● Sterilizanın tanımlanması,
● Cihaz ve ekipmanın tanımlanması,
● Ürün tanımlanması,
● Yöntemin tanımlanması,
● Kurulum yeterliği,
VALİDASYON
● İşletim yeterliği,
● Performans yeterliliği,
● Kalibrasyon ve bakım,
● Rutin kontroller.

## Slide 14
VALİDASYON
Bu bileşenlerden kurulum ve işletim yeterliği üretici firmanın sorumluluğunda yapılan yeterlilik testleri iken, performans yeterliliği, kalibrasyon, bakım ve rutin kontroller kullanıcı sorumluluğu altında yapılan işlemlerdir.
Yeterlilik testleri fiziksel parametreler ölçülerek yapılıyorsa “parametrik validasyon”, biyolojik indikatörler kullanılarak yapılıyorsa “biyolojik validasyon” olarak isimlendirilir.

## Slide 15
VALİDASYON
Parametrik validasyon
Sterilizasyonun kritik fiziksel parametrelerinin ölçümüne dayalı süreç validasyonudur.
Buhar sterilizasyonda kritik parametreler zaman, sıcaklık, basınç ve buhar kalitesidir.
Bu parametrelerin farklı paketleme, yükleme koşulları ve farklı yük tipleri ile aynı yeterliliğe ulaşıldığının ispatlanması son derece önemlidir.
Ürün teslimi kritik parametrelerin her döngü sırasındaki ölçüm sonuçlarına göre yapılır (parametrik ürün teslimi).
Referans yükle elde edilen test grafikleri, her döngüde döngü grafiği ile karşılaştırılarak bir sapma olup olmadığı belirlenir ve günlük Bowie-Dick ve haftalık vakum kaçak sonuçları ile birlikte yorumlanarak ürün teslimi yapılır.

## Slide 16
VALİDASYON
Parametrik validasyon
Buhar sterilizasyonun dört temel parametresi olan sıcaklık, basınç, doymuş buhar, zaman parametrelerini net gösterebilmesi ve ürün tesliminin bu verilerle yapılabilmesi, ayrıca biyolojik ve kimyasal indikatör kullanımı gerektirmemesi nedeniyle maliyet etkin bir yöntemdir.

## Slide 17
VALİDASYON
Parametrik validasyonda yeterlilik testlerinin basamakları
Vakum kaçak testi ve Bowie-Dick testi kalibrasyon (sıcaklık ve basınç sensörleri için) yeterlik testlerinden önce yapılmalıdır. Çünkü herhangi bir sensör değişikliği sonrası yeterlik testinin tekrarı zorunludur.
Kalibrasyon ise sadece bu sensörlerin doğruluğunu ölçmek üzere yapılır. Ancak sensörlerin ve göstergelerin doğru olması, farklı yük, farklı paketleme ve farklı yükleme şekillerinde tüm kritik parametrelerin sterilite güvence düzeyine ulaşmada yeterli olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle kalibrasyon asla yeterlik testlerinin yerini alamaz.
Sensör ölçümü esasına dayalı kalibrasyon testleri yeterlilik testleri yerine kullanılamaz.

## Slide 18
VALİDASYON
Parametrik validasyonda yeterlilik testlerinin basamakları
● Boş döngü termometrik ölçüm sonuçlarının kaydı,
● Referans yükle elde edilen termometrik ölçüm sonuçların kaydı,
● Sonuçların değerlendirilmesi,
● Validasyonun dokümantasyonu,
● Sterilizasyon sürecinin başlaması ya da durdurulması konusunda uzman
tarafından karar verilmesi.

## Slide 19
VALİDASYON
Yeterlik testlerinin uygulanması ve sıklığı
Yeni kullanıma giren sterilizatörlerde kurulum, işletim ve performans yeterlilik testleri tamamlanmalıdır.
Bu amaçla sterilizatörde kullanılan her bir program için sterilizatör boşken, %50 ve %100 doluyken üçer kez ölçüm yapılır.
Kullanımdaki sterilizatörlerde ise rutin olarak yılda bir kez yapılır.
Kullanımdaki sterilizatörlerde her bir program başına boşken ve %100 doluyken ikişer döngü ile ölçüm yapılır.

## Slide 20
VALİDASYON
Biyolojik validasyon
Biyolojik inaktivasyona dayalı validasyondur. Biyolojik indikatörler 16 havludan katlanarak oluşturulmuş zorlaştırılmış test paketleri içinde aynı parametrik validasyonda olduğu gibi sterilizatör üreticisinin validasyon için öngördüğü sterilizatörün farklı noktalarına yerleştirilir.
Her bir programda her bir yük çeşidi için farklı noktalara yerleştirilmiş tüm biyolojik indikatörler için arka arkaya 3 kez negatif üreme sonucu alınmalıdır.

## Slide 21
VALİDASYON
Biyolojik validasyon
Ürün teslimi validasyon yöntemi ile doğrudan ilişkili olduğundan; validasyon biyolojik yöntemle yapılıyorsa ürün teslimi de biyolojik indikatör içindeki sporların öldüğü ispatlandığında yapılabilir. Bu durumda her döngüde zorlayıcı test paketi içinde biyolojik indikatör kullanımı ve sonuç çıktıktan sonra ürün teslimi zorunludur.

## Slide 22
VALİDASYON
Biyolojik validasyon
Biyolojik validasyon da parametrik validasyon gibi en az yılda bir kez tekrarlanmalıdır.
Ancak, biyolojik indikatörlerin sadece buhar sterilizatör içine konulduğu noktada biyolojik ölümü ispatladığı ve bunun tüm sterilizasyon haznesi için genellenemeyeceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle parametrik validasyon, buhar sterilizasyon için vazgeçilmezdir.

## Slide 23
Tüm sterilizasyon döngüleri izlenmeli ve sonuçları kayıt altına alınmalıdır. Bu amaçla izlenmesi zorunlu ve mümkün olan parametreler doğrudan izlenmelidir (fiziksel kontrol).
Buna ek olarak fiziksel parametrelerin kimyasal indikatörlere (kimyasal kontrol) ve biyolojik ölüm (biyolojik kontrol) üzerine etkisi de izlenebilir ancak kimyasal kontrol ve biyolojik kontrol, fiziksel kontrolün yerini alamaz.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 24
Fiziksel kontrol
Cihaz üzerindeki program döngüsü çizelge kaydedicileri-bilgisayar çıktıları, sıcaklık ve basınç ölçme cihazları, nem ölçer göstergelerinin kontrollerini kapsar.
Sterilizasyon çevriminin fiziksel koşulları hakkında bilgi verirler.
Elektronik ve mekanik sensörlerden gelen veriler değerlendirilir.
Cihaz yazıcı çıktıları kontrol edilir ve kayıt sisteminin bir parçası olarak kullanılır.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 25
Vakum kaçak testi
Sadece ön vakumlu buhar sterilizatörlerde kullanılır. Buhar sterilizatörlerde vakum kaçağı 1.3 milibar/dk’dan fazla olmamalıdır.
Haftada bir kez yapılır. Sınır değere yakın bulunursa (≥1 milibar/dk) günlük tekrarı uygundur. TS EN 285’e uygun üretilmiş buhar sterilizatörlerde test programı otomatik olarak yüklüdür.
Sterilizatör boş olarak çalıştırılmalıdır.
Otomatik program içermeyen eski sterilizatörlerde ise işlem elle yapılır. Bunun için boşaltım fazında basıncın en düşük olduğu anda işlem durdurulur ve 15 dk beklenerek, 6. ve 15. dk arasındaki basınç değişimleri kayıt edilir ve işlem sonlandırılır.
Sonuçlar kaydedilmeli, sterilizatör çıktıları saklanmalıdır.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 26
Bowie-Dick testi
Vakumlu buhar sterilizatörlerde doymuş buharın, steril edilmesi planlanan yüke hızlı ve düzgün bir şekilde girip girmediği test edilir.
Sterilizatörün hücredeki havayı çıkarma ve havanın yeniden girmesini önleme kabiliyeti bu yöntemle test edilir.
Bowie-Dick test programındaki ön vakum sayısı ve derinliği ile günlük kullanımdaki sterilizasyon programının ön vakum sayısı ve derinliği aynı olmalıdır.
Her iki programın çıktısı karşılaştırılarak bu kontrol sağlanabilir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 27
Bowie-Dick testi
Bowie-Dick test paketi, sterilizatör boşken, sterilizatör üreticisi tarafından başka bir nokta önerilmediği sürece en alt rafa hava tahliye valfi veya vakum pompasına en yakın yere, bir sepet içinde konur.
Bowie-Dick test programında sterilizasyon süresi 3,5 dakikadan uzun olmamalıdır.
Test paketi 134°C de 3,5 dakikadan daha uzun süreli işleme tabi tutulursa hatalı sonuçlar alınabilir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 28
Bowie-Dick testi
Program bitiminde test yaprağı kontrol edilir ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin homojen görünümde referans renge dönmesi beklenir.
Bowie-Dick testi her gün bir kere işlemlere başlamadan önce, cihaz kapatılmadan çalıştırılıyorsa her gün aynı saatte yapılır.
Büyük onarımlardan sonra test tekrar yapılmalıdır.
Bowie-Dick test sonuçlarının saklanması gereklidir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 29
Bowie-Dick test kartı üzerinde homojen olmayan renk değişimi
Vakum fonksiyonunun yetersizliği; cihazda hava kalması,
Otoklav ortamında potansiyel bir sızıntının varlığı,
Aşırı ısıtılmış buhar veya su damlacıkları içeren buharın varlığı,
Yoğunlaşmayan gazların varlığı nedeniyledir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 30
Elektronik test sistemleri
Buhar penetrasyonu (Bowie-Dick), vakum kaçağı, doymuş buhar, hava kalıntısı ile sıcaklık, zaman ve basınç parametrelerini test edebilen elektronik test sistemleri, sterilizasyon döngüsü sırasındaki fiziksel parametreleri de kaydedebilir.
Bu test, her gün Bowie-Dick test programı çalıştırılarak kullanıldığında ayrıca Bowie-Dick testi kullanılmasına gerek yoktur.
Kalibrasyon amaçlı kullanılamaz ancak yeterlilik testlerinde kullanıma uygun modeller mevcuttur.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 31
Kimyasal kontrol
Kimyasal indikatörler-1
Paketin yerleştirildiği yerde maruz kaldığı belli sterilizasyon koşullarını gösterir. Ancak kimyasal indikatörler belirli bir sıcaklık-zaman aralığında çalışmak üzere üretilmişlerdir ve bu aralıklar dışında asla doğru çalışmazlar. Örn, sıcaklık önerilen aralığın üzerindeyse paket içerisinde bölgesel aşırı ısınma nedeniyle indikatör beklenenden daha önce renk değiştirecektir. Oysa yeterli nem olmaksızın yüksek sıcaklıkta mikrobiyal ölüm çok daha yavaş olacaktır.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 32
Kimyasal kontrol
Kimyasal indikatörler-2
Kimyasal indikatörlerin sağlayacağı bilginin değeri indikatörün sınıfına, sayısına ve sterilizatör içindeki yerine bağlıdır. Bu indikatörler işlem validasyonu sırasında tespit edilen ve sterilizatörün tamamını temsil edebilecek özellikteki bölgelere yerleştirilmelidir.
Bir kimyasal indikatörde çevrim sonrasında gerekli renk değişimi olmadıysa asla bu durum indikatörün çalışmadığı şeklinde yorumlanmamalı, mutlaka sterilizasyon sürecinde hata olarak değerlendirilmeli ve muhtemel problemler açısından tekrar gözden geçirilmelidir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 33
Kimyasal kontrol
Kimyasal indikatörler-3
● Sterilizatörün belirlenmiş değerlere ulaşmasını engelleyen bir arızası var mı?
● Paketleme malzemesinde bir değişiklik var mı?
● Paket içindeki malzeme miktarında değişiklik var mı?
● Sterilizatörün rutin bakım ve kalibrasyonu uygun şekilde ve zamanında yapıldı
mı?
● Doğru sterilizasyon programı kullanıldı mı?
● Kimyasal indikatör üretici firmanın önerisine göre kullanıldı mı?
● Sterilizatörün çevrimini etkileyebilecek harici bir problem var mı? (Buhar basıncı,
akım hızı ve içerdiği yoğunlaşmamış gazlar gibi.)
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 34
Kimyasal kontrol
Kimyasal indikatörlerin sınıflandırılması-1
Kimyasal indikatörler ISO-11140 standartlarına göre 6 kategoride incelenir:
Tip I İşlem indikatörleri: işleme girmiş ve girmemiş ürünleri birbirinden ayırt etmek için
kullanılır ve paketin dış kısmına uygulanır (Maruziyet bantları-İndikatörlü etiketler).
Sterilizasyon etkinliği hakkında bilgi vermezler.
Tip II Spesifik testlerde kullanılan indikatörler: Bowie-Dick test ile ilgili spesifik testleri
Tanımlar.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 35
Kimyasal kontrol
Kimyasal indikatörlerin sınıflandırılması-2
Tip III Tek değişkenli indikatörler: Sterilizasyon sürecinin sıcaklık ya da zaman gibi tek
parametresini monitörize eden indikatörlerdir.
Tip IV Çok değişkenli indikatörler: Sıcaklık/süre, süre/buhar kalitesi, süre/buhar kalitesi/
sıcaklık gibi birden fazla parametreyi monitörize edebilen ve sıcaklıktaki 2°C’lik düşüşü
ve test edilen parametredeki %0-25 farklılığı gösterebilen indikatörlerdir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 36
Kimyasal kontrol
Kimyasal indikatörlerin sınıflandırılması-3
Tip V Entegratörler Çok parametreli indikatörlere göre daha dar aralığı monitörize eder. Sıcaklıktaki 1ºC’lik düşüşü ve test edilen parametredeki %0-15 farklılığı gösterebilir. Renk değişimli ya da ilerlemeli şerit şeklinde kullanılabilir.
Tip VI Emülasyon indikatörleri Emülatör olarak isimlendirilen bu indikatörler sıcaklıktaki 1°C’lik düşüşü ve test edilen parametredeki %0-6 farklılığı gösterebilir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 37
Biyolojik kontrol-1
Biyolojik Kontrol; sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir. Biyolojik indikatörler içerisinde sterilizasyona en dayanıklı olduğu bilinen bakteri sporları kullanılmaktadır. Biyolojik indikatörler suda veya kültür ortamında süspansiyon halindeki standart bakteri sporlarının plastik, kağıt, alüminyum taşıyıcılarda kurutulması ile elde edilmekte olup, sterilizasyonun izlenmesinde kullanılır.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 38
Biyolojik kontrol-2
Geobacillus stearothermophilus
Biyolojik indikatörler ayrı bir paket veya bohça (bkz: Zorlaştırıcı test paketi) içerisine konularak, sterilizatör üreticisi tarafından belirtilen bir nokta yoksa sterilizatörün kapak, köşeler ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon koşullarının en zor gerçekleşeceği düşünülen bölgelerine yerleştirilir.
Çevrim sonunda, üretici firma önerileri doğrultusunda tüp kırılır.
Tüpün kırıldığından ve sıvı besiyeri ile spor taşıyıcısının karıştığından emin olunmalıdır.
Ardından tüp inkübatöre yerleştirilmeli ve uygun sıcaklıkta inkübe edilmelidir.
İndikatöre uygun inkübatör kullanılmalıdır. İndikatörlerin farklı inkübatörlerde inkübe edilmesi hatalı sonuçlara neden olabilir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 39
Biyolojik kontrol-3
Geobacillus stearothermophilus
Biyolojik indikatörler ayrı bir paket veya bohça (bkz: Zorlaştırıcı test paketi) içerisine konularak, sterilizatör üreticisi tarafından belirtilen bir nokta yoksa sterilizatörün kapak, köşeler ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon koşullarının en zor gerçekleşeceği düşünülen bölgelerine yerleştirilir.
Çevrim sonunda, üretici firma önerileri doğrultusunda tüp kırılır.
Tüpün kırıldığından ve sıvı besiyeri ile spor taşıyıcısının karıştığından emin olunmalıdır.
Ardından tüp inkübatöre yerleştirilmeli ve uygun sıcaklıkta inkübe edilmelidir.
İndikatöre uygun inkübatör kullanılmalıdır. İndikatörlerin farklı inkübatörlerde inkübe edilmesi hatalı sonuçlara neden olabilir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 40
Biyolojik kontrol-4
Biyolojik indikatör sonucu pozitif olan tıbbi cihazlar hastalara kullanıldı ise hasta enfeksiyon kontrol komitesi tarafından takibe alınır. Pozitif indikatöre neden olabilecek aşağıdaki nedenler araştırılmalıdır.
Buhar sterilizatörlerde
● Yetersiz hava tahliyesi,
● Uygun olmayan buhar kalitesi,
● Sterilizasyon sıcaklık ve süresinin yetersizliği,
● Paketleme materyalinin uygun olmayışı,
● Paketleme ve/veya yükleme hataları.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 41
Biyolojik kontrol-5
Düşük sıcaklık sterilizatörlerde
● Ortam neminin uygun olmaması,
● Gaz konsantrasyonunun yetersizliği,
● Sterilizasyon sıcaklık ve süresinin yetersizliği,
● Paketleme materyalinin uygun olmayışı,
● Paketleme ve/veya yükleme hataları.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 42
Zorlaştırıcı test paketi (PCD-Process Challenge Device)
Steril edilecek malzeme içinde, önceden belirlenmiş sterilizasyon koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğini test etmeye yönelik olarak, en zor koşulları taklit edecek şekilde hazırlanmış test paketidir.
STERİLİZASYONUN RUTİN İZLENMESİ

## Slide 43
BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

## Slide 44
SORU VE ÖNERİLER

## Slide 45
Validasyon
Sterilizasyonun rutin izlenmesi
ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

## Slide 46
Zenciroğlu, D. (2024). Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Rehberi.
Altındiş, M. (2021). Hemşireler için Mikrobiyoloji. Ankara: NobelTıp Kitabevi.
KAYNAKÇA

## Slide 47
Setlerin kodlanması ve dokümantasyonu
BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

## Slide 48
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Baba’nın Sterilizasyon ve Cerrahi Asepsi Dersine ait sunumlar özel olduğu için burada yer alan metin ve görsellerin, dersin öğretim üyesinden izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda kullanılması, 6698 Sayılı Kanun ile güvence altına alınan kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere aykırıdır.

## Slide 49
“Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK